粮油检验 粮食中还原糖和非还原糖测定

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源、修订单位、修订人

1、任务来源：国家粮食局标准质量中心，项目编号为20120635-T-449

2、修订单位：中储粮成都粮食储藏科学研究所

3、主要修订人：姜涛、冯永健、杨超、付爱华、熊升伟。

（二）简要起草过程

2012年将《GB/T 5513-2008 粮油检验 粮食中还原糖和非还原糖测定》列入制修订计划。本标准起草分3个阶段：国内外标准收集及汇总、标准修定阶段和形成征求意见稿。

# 二、国内外标准情况

目前国内外发布的关于粮食中还原糖和非还原糖测定检测的标准情况见表1。

表1 国内外还原糖和非还原糖测定相关标准列表

| 分类 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 国内 标准 | GB/T 5009.7-2008 | 食品中还原糖的测定 |
|  | GB/T 5513-2008 | 粮油检验 粮食中还原糖和非还原糖测定 |
| 国际 标准 | AOAC Official Surplus Method 906.03 | Invert Sugar in Sugars and Sirups Munson-Walke General Method Final Action Surplus 1989 |
|  | AOAC 939.03 | Sugar(Reducing and Nonreducing) in Flour |
|  | AACC 80-60 | Determination of Reducing and Nonreducing Sugars |

以上标准主要测定方法为铁氰化钾法和费林试剂法。

三、标准中各项主要技术修改内容及依据

1．  6  仪器和用具

修订内容：

（1）、将原标准6.1中分析天平的分度值0.0001g，修改为0.001g。

（2）、将原标准6.8中铝锅、6.9电炉，修改为水浴。

（3）、增加6.11中速定性滤纸。

修改原因及依据：

（1）、本标准操作步骤中要求称取试样5.675g，称量精度为0.001g，不必使用0.0001g精度的天平。

（2）、标准中要求使用电炉加热铝锅做沸水浴用，为规范仪器用语保证实验室用电用水安全，该铝锅、电炉改为水浴。

（3）、标准操作步骤中要求过滤提取液，所以应在仪器和用具中加上滤纸。

2.    11 试剂和材料

修订内容：

删除11.10 。

修改原因及依据：

11.6与11.10均为配制氢氧化钠溶液，配制的浓度一样，且配制的方法一样。标准条款重复冗余，所以删除11.10。

3.   12 仪器和用具

修订内容：

（1）、将原标准中12.8滴定管修改为微量滴定管5ml或10ml。

（2）、增加12.2 恒温振荡器（45℃）

修改原因及依据：

（1）、应明确滴定管类型及大小，本标准使用的滴定管为5ml或10ml微量滴定管。

（2）、本标准13.2试样处理中使用到45℃恒温振荡水浴。应在仪器和用具中加上恒温振荡器（45℃），使标准前后描述一致。

4.  13操作方法

修订内容：

（1）、规定13.3操作方法中垂融坩埚型号为G4。

（2）、将14.1还原糖的计算中的注1、注2移到13.3条中。

修改原因及依据：

（1）、垂融坩埚型号有很多种，不同型号的垂融坩埚过滤孔径大小不一样，检测结果相差很大。因本标准描述的测定还原糖方法与GB/T 5009.7-2008《食品中还原糖的测定》使用的试剂、方法、结果计算均一致，故采用GB/T 5009.7-2008《食品中还原糖的测定》中规定的G4垂融坩埚。

（2）、14.1中的注解是针对操作步骤，不是针对结果计算。为使标准语言连贯，前后一致，将14.1中的注1、注2移到13.3条中。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无